床旁监护仪等设备议价采购公告

第一部分 投标邀请

南京市溧水区人民医院，东南大学附属中大医院溧水分院对床旁监护仪等设备进行议价采购，兹邀请符合资格条件的供应商提交响应文件。

1、项目编号：LSRY-YJ2018-07

2、项目名称：医疗设备

3、 设备名称：床旁监护仪；软式内镜储存柜；转运监护仪；ABS抢救车

4、供应商资格条件

4.1 应具备《中华人民共和国政府采购法》规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力,提供法人或者其他组织的营业执照、经营许可证等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,提供参加政府采购活动前一年的财务状况报告；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,根据项目需求提供相应的专业设备说明、技术管理人员情况申明、专业技术资质等；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,提供参加政府采购活动前三个月内依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录,提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件，提供相关证明材料；

4.2 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：

（1）具有本次采购货物的销售资格；

5、报价产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，并对来源的合法性负责；属于国家强制认证的产品必须通过认证。

6、强制采购节能产品，优先采购环境标志产品。

7、响应性文件份数：正本壹份副本贰本。

8、报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

9、供应商应按照询价文件要求编制报价文件，应对询价文件提出的要求和条件作出实质性响应。报价文件应包含企业法人营业执照（或法人证明）、税务登记证复印件、法人代表授权书，、开户银行和帐号等相关资格证明文件、《报价表》、所供货物品牌、型号、规格、配置和技术指标、技术资料或彩页和服务承诺（报价文件不全的按无效报价处理）。属于集成项目的，应有具体实施方案且符合要求等。否则，按照不响应处理。

10、报价应用人民币报价

11、售后服务承诺

12、评审与成交标准

评审，询价小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明、同类问题表达不一致或者有明显文字错误和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者更正，并以书面形式通知供应商。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。供应商为自然人的，应由本人签字并附身份证明。

成交标准：2-3轮报价，符合条件低价中标

13、合同采用南京市溧水区政府采购合同

14、递交响应性文件时间、地点：2018年4月17日下午1：30至2：00，请将报价文件一式叁份密封送达南京市溧水区人民医院三楼采购办，下午2：00点开标。

15、采购单位咨询：采购办   陈六生 18951883889

现场勘察咨询：设备科   花科长 025-56232024

南京市溧水区人民医院

东南大学附属中大医院溧水分院

2018年4月13日

第二部分  采购要求：

包1   床旁监护仪   1台  预算 20000元

- 品牌及认证要求：

*1.1 投标产品生产厂商为国际知名品牌，投标产品品质出众，通过欧盟CE认证、美国FDA认证，国家三类注册

1.2 投标产品可用于监护成人、小儿、新生儿患者

- 监护仪屏幕及整机结构

*2.1 采用彩色LED显示屏，显示屏≥10英寸，分辨率800×600，支持8通道波形显示，可选配触摸屏

2.2 具有突出显示的报警灯，保证任何方向都可观察到报警信息

* 2.3 采用了国际领先的ASIC芯片技术（用于心电和呼吸监测），整机功耗更低，完全采用无风扇设计，标配锂电池，供电时间≥4小时

2.4 整机结构紧凑，主机带电池和记录仪重量≤3.7Kg(含电池及记录仪)，方便转运使用及医护人员日常移动

- 监测参数

3.1 投标产品可监测心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和体温

* 3.2支持实时连续心律失常分析及ST段分析功能，心律失常分析种类不少于22种（必要时需提供样机验证）。同时心电附件具备缆线管理功能

3.3 血氧饱和度监测采用专利技术，抗运动干扰和弱灌注干扰能力强，除血氧饱和度数值外，还可以显示PI（血氧灌注指数），有效反映血流灌注情况；支持血氧饱和度、无创血压监测同侧测量（必要时需提供样机验证）；同时血氧附件为指套血氧探头，防水级别达iPX7，支持水洗及浸泡

3.4 无创血压监测采用专利技术，具备多重压力保护功能，同时可以选择初始充气压力，提升测量的准确性和患者的舒适性。血压袖带采用防水材料，一体式设计，支持洗衣机批量清洗，减少医护人员工作量

四、系统功能

4.1 支持中、英文字符输入

4.2 具有三级声光报警，参数报警级别可调，报警参数可集中设置

4.3 具备它床观察功能，无需中央监护系统即可隔床跨室观察其他联网床位监护信息，它床观察支持数量≥10张床位，并可以管理它床报警（设置报警提示、报警静音）

4.4 具备五种常用临床科室模式，每个科室模式下支持成人、小儿、新生儿三种病人配置，用户可自定义相关配置，并支持U盘在同型号监护仪之间导入、导出配置

4.5 支持内置式三通道记录仪

4.6 支持通过有线、无线方式连入中央监护系统，并可以与遥测监护进行混网联接

4.7 具备100小时趋势图表、100个报警事件、100个心律失常、1000组NIBP测量的数据存储和回顾功能,40小时全息波形回顾。

包2  软式内镜储存柜   双门1个，单门1个 预算3.5万

1．★内胆采用优质的改性高分子材料,独立楷模整体吸塑成型,无缝隙，不藏污垢；易清洁，表面细菌残留量低；使用方便、安全、快捷；对内镜无损等特性。

2．外部材料采用多工艺处理的钢塑材料,与内胆有机的融为一体，柜内空间密闭效果优异,整体简洁、实用、美观、大方。

3．★内设智能化自动控制紫外线循环风消毒干燥功能等，共八种消毒模式供医院自由选择和设定。柜内设计有透明PMMA制成的内镜悬挂专用装置（上中下三件套，全方位的定位内镜，防止相互碰撞，并且下部件为升降式，适应不同内镜需要）、严格按照《内镜清洗消毒技术操作规范》第三章第二十六条中的镜体应悬挂，弯角固定钮应置于自由位的规定，保持内镜垂直存放。

1、★单门软镜内腔尺寸为： 530*400*1870（长*宽*高），可存软镜数量：6条。

2、★单门软镜外壳尺寸为： 750*540*2150（长*宽*高），可存软镜数量：6条。

3、★双门软镜内腔尺寸为： 415*360*1870（长*宽*高），可存软镜数量：10条。

4、★双门软镜外壳尺寸为： 1185*480*2150（长*宽*高），可存软镜数量：10条。

5、使用电源：220V

包3 转运监护仪             1台   预算 2.3万

1. 整机要求

1.1投标产品生产厂商为国际知名品牌，并在省内设立分公司或办事机构，至少拥有20名厂家售后服务工程师（提供名单、证件及联系方式）提供完善的售后服务。投标产品品质出众，通过欧盟CE认证、美国FDA认证，国家三类注册认证

1.2 投标产品可用于成人、小儿、新生儿患者日常监护及转运期间监护

2. 产品设计

2.1便携式监护仪，用于院外或院内病人转运过程中监护，支持转运期间监护数据实时无线传输功能，也可做为同品牌插件式监护仪多参数模块使用

2．2重量小于1Kg,轻便易携带，满足欧盟救护车标准EN1789，可用于飞机转运（提供证明文件）

2．3 配置床旁挂钩、手柄方便转运。

3. 屏幕显示

★3.1 主机采用彩色TFT屏幕，屏幕尺寸≥4.7英寸，触摸屏操作，配备屏幕锁防止误操作，具备强光感应功能，自动进入户外模式

3.2 屏幕分辨率≥480×272，支持外接屏幕，适应未来科室信息化建设需要

3.3 波形显示≥4道，支持同屏7导联、12导心电显示，具备大字体界面、趋势图表、全息波形等多种显示界面。

4. 监测功能

★4.1 可同时监测心电、呼吸、血氧饱和度、无创血压、脉搏、双通道体温，双通道有创压、呼末CO2参数

5. 心电监测

5.1 标配3/5导联，可选配升级至12导联，具有监护、诊断、手术滤波模式，抗手术室电刀、除颤等干扰能力强

5.2 心率测量范围：15～350 bpm

★5.3心律失常分析种类不少于22种（必要时需提供样机验证）。具备起搏自动分析功能，同时心电附件具备缆线管理功能

6. 呼吸监测

6.1阻抗法呼吸，呼吸导联自动切换功能，确保呼吸监测精确。呼吸监测范围：0～150 rpm，窒息报警时间：0～40秒可调

7. 血氧饱和度监测

7.1 监测范围：0～100%，可同时显示灌注指数（PI）

7.2血氧饱和度监测采用专利技术，抗运动干扰和弱灌注干扰能力强，除血氧饱和度数值外，还可以显示PI（血氧灌注指数），有效反映血流灌注情况；支持血氧饱和度、无创血压监测同侧测量（必要时需提供样机验证）；同时血氧附件为指套血氧探头，防水级别达iPX7，支持水洗及浸泡

8. 无创血压

8.1 测量范围：10～270 mmHg

8.2无创血压监测采用专利技术，具备多重压力保护功能，同时可以选择初始充气压力，提升测量的准确性和患者的舒适性。血压袖带可直接水洗，避免院内交叉干扰

9. 有创血压

9.1 标配双通道有创压监测功能

9.2 测量范围：-50～300 mmHg

9.3 监测部位包括：ART、PA、Ao、CVP、UVP、RAP、LAP、ICP、FAP、BAP

10. 脉搏监测

10.1 脉率范围：20～250 bpm

11. 体温监测

11.1 支持双通道体温监测，具有温差显示，测量范围：0～50 ℃，配备腔内体温探头

12. 呼末CO2监测

12.1 根据科室要求配备主流/旁流/微流呼末CO2监测模块，可监测参数包括：呼末CO2（EtCO2）、吸入最小CO2（InsCO2）、气道呼吸率（AwRR）

12.2 测量范围：EtCO2/InsCO2：0～99 mmHg，AwRR：0～150 rpm

13. 操作方式

13.1 标配配触摸屏

13.2 中/英文操作界面，支持病人信息中文文字输入（拼音、五笔）

14. 报警功能

14.1 采用声光双重三级报警系统，具备报警集中设置功能，所有监测参数报警上、下限可调

14.2 具有护士呼叫功能、脉搏调制音功能

15. 数据存储

15.1 具备120小时趋势图表，100个报警事件，100个心律失常，1000组无创血压测量的存储与回顾功能

16. 联网功能

16.1 可通过有线、无线方式联入中央监护系统

17. 电池

17.1 标配锂电池，供电时间≥5小时，可支持交流电或锂电池供电，电池支持长达5小时监测，可支持不断电电池更换，时间不小于3分钟；可配置充电器

包4    ABS抢救车   6张    4.2万元

1.尺寸大小：1930×640×560-890

2.材质：PP、喷塑混合型。

3.功能：PP床面、提拉式护栏，车面可升降，手动控制装置，中控刹轮装置。

4.配置：含床垫1个，输液架1根。

第三部分 商务

（一）服务要求：

1、质保要求：

自验收合格之日起，供应商提供不少于1年的免费质保维护，详见各招标文件要求。所有的设备在保修期内必须按要求响应，对于无法维修的设备必须进行免费更换；保修期外维修只收取配件费。

2、售后服务：

厂家接到报修电话第一时间电话指导,不能解决问题应4小时内赶到现场。如时间长不能解决,应提供备用机。

3、培训：

厂家工程师对采购人进行使用培训，同时提供中文说明书、操作规程、保养要求2份（科室层面、工程师层面）。

（二）交货要求：

1、到货时间：

自合同签订后15天内到货,涉及工程项目,按工程进度,提前15天通知。

2、交货地点：

供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输等，费用由供应商承担。

（三）验收要求：

（1）供应商交付的货物应当完全符合谈判文件和合同所规定的技术和参数要求。

（2）货物验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及外观是否完好等方面。

（四）付款条件：

安装验收合格后付90%，余款10%1年后付清。

本章所有要求供应商必须在响应文件中进行逐项应答，其中打“*”内容及商务部分要求为实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效文件。

附 件

包1  床旁监护仪       1台  预算 20000元

包2  软式内镜储存柜   2个  预算 35000元

包3  转运监护仪       1台  预算 23000元

包4  ABS抢救车        6张  预算42000元